НАНОТЕХНОЛОГИЯ МДТ

МЕРА ПЕРИОДА ЛИНЕЙНО-УГЛОВАЯ

(TGG1)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3932-011-40349675-2009 РЭ

СОГЛАСОВАНО

РАЗДЕЛ 4 «МЕТОДИКА ПОВЕРКИ»

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

____________________ В. Н. Яншин

«___» __________ 2009 г.

2009

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ

Мера периода линейно-угловая TGG1 (далее – мера) относится к классу мер рельефных нанометрового диапазона и предназначены для передачи размера единицы длины в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м и поверки (калибровки) растровых электронных, сканирующих атомно-силовых микроскопов и других средств измерений малой длины.

Область применения: оснащение органов государственной и ведомственной метрологических служб, оснащение лабораторий и испытательных центров, оснащение научных и учебных лабораторий, применяющих указанное оборудование для калибровки.

2. ОПИСАНИЕ МЕРЫ

Мера представляет собой совокупность протяженных шаговых структур с треугольным профилем, с углом при вершине (70±2) градусов (приложение А). Структуры располагаются на поверхности квадратной кремниевой монокристаллической пластины с размерами квадрата со стороной не более 5 мм, поверхность которой ориентирована параллельно кристаллографической плоскости (100).

Мера изготавливается методом плазмо-химического травления слоя SiO2, сформированного на кремниевой пластине через фоторезистивную маску, сформированную методом проекционной фотолитографии.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЫ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное значение периода структуры меры, мкм | 3,00 |
| Допустимое отклонение от номинального периода структуры не более, мкм | ± 0,01 |
| Угол в сечении при вершине треугольного профиля, градус | 70±2 |
| Высота профиля меры не менее, мкм (не поверяется) | 1,50 |
| Условия эксплуатации: а) При работе на воздухе - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, Па б) При работе в вакуумных условиях - диапазон значений остаточного давления в камере образцов микроскопа, Па - температура держателя образца, оС | 20 ± 3 65 ± 15 (100 ±4)·103 1·10-4 ÷ 270 20 ± 3 |
| Масса меры должна быть не более, кг | 0,005 |
| Габаритные размеры меры, мм | 5.0×5.0×0.5 |
| Размеры рабочей области меры, мм | 3.0×3.0 |

4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

# 4.1 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Операции поверки проводятся аккредитованными метрологическими службами.

В случае отрицательного результата при проведении одной из операций поверку, а меру признают не прошедшей поверку.

Таблица 1.

| № | Наименование | Номер пунктов методических указаний по поверке | Проведение операций при: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичной поверке | Периодической поверке |
|  | Внешний осмотр | 4.6.1 | Да | Да |
|  | Проверка соответствия массы | 4.6.2 | Да | Нет |
|  | Проверка габаритных размеров меры | 4.6.3 | Да | Нет |
|  | Проверка качества поверхности | 4.6.4 | Да | Да |
|  | Определение значений шага периодической структуры и СКО шага периодической структуры | 4.6.5 | Да | Да |

# 4.2. Средства поверки

При проведении поверки используют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

| Внешний осмотр, взвешивание, определение габаритных размеров, проверка качества поверхности | Лабораторные весы по ГОСТ 24104-2001 Штангенциркуль по ГОСТ 166-99 Микроскоп SOLVER PRO по ТУ 4254-003-58699387-2004 Вспомогательный микроскоп типа УИМ-23 |
| --- | --- |
| Определение значений шага периодической структуры и СКО шага периодической структуры | Микроскоп SOLVER PRO по ТУ 4254-003-58699387-2004 Вспомогательный микроскоп типа УИМ-23 |

Допускается применять другие средства, вновь разработанные или находящиеся в обращении, аналогичные по точности, прошедшие поверку в органах государственной метрологической службы.

# 4.3. Требования к квалификации поверителя

К проведению поверки и обработке результатов измерений допускаются лица, имеющие квалификацию государственного или ведомственного поверителя, изучившие устройство и принцип работы аппаратуры по эксплуатационной документации.

# 4.4. Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.3.019-80.

Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям санитарных правил СП 2.2.1.1312-03.

При проведении поверки необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации микроскопа.

# 4.5. Условия поверки и подготовка к ней

При проведении поверки должны быть соблюдены нормальные условия по ГОСТ 8.395-80,  температура окружающего воздуха 20±2°С.

Мера, представленная на поверку, должна быть снабжена руководством по эксплуатации.

Поверяемую меру и средства поверки следует подготовить к работе в соответствии с технической документацией на них, а также выдержать средства поверки и поверяемую меру в помещении, где проводят поверку, не менее 12 часов при температуре (20±2) °С;

При испытаниях меры используют контрольно-измерительную аппаратуру, измерительный инструмент, указанные в приложении 2.

4.6. Проведение поверки.

- При испытаниях меры используют контрольно-измерительную аппаратуру, измерительный инструмент, указанные в приложении 2.

- Проверку соответствия внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки проводят визуальным контролем требований, установленных ТУ и конструкторской документацией.

- Проверку массы проводят путем взвешивания мер на лабораторных весах по ГОСТ 24104-2001.

- Проверку габаритных размеров меры проводят с помощью штангенциркуля  по ГОСТ 166-99 одного образца из партии чипов. Габаритные размеры в плане должны удовлетворять требованиям ТУ. Толщина меры определяется толщиной используемой подложки. Габаритные размеры остальных чипов такие же, гарантируются технологией скрайбирования. При измерении с помощью штангенциркуля следует соблюдать особую осторожность, так как материал меры хрупкий, а края острые.

- Проверку качества поверхности элементов меры проводят с помощью оптического микроскопа, входящего в комплект сканирующего зондового атомно-силового микроскопа SOLVER PRO по ТУ 4254-003-58699387-2004,  в комплектацию которого входит вспомогательный микроскоп типа УИМ-23 и пинцет для электронной микроскопии Peaz NSC (Policsienees, Inc). Проверка проводится в следующей последовательности:

4.6.5.1. С помощью входящего в комплект АСМ специального пинцета образец меры берут за торцы и наблюдают в косом свете. Образец меры проверяют на наличие царапин, пятен, скопление точечных дефектов.

4.6.5.2. При отсутствии указанных в п.4.6.5.1 дефектов образец меры помещают на предметный столик микроскопа и наблюдают образец сначала при малом увеличении (100х), затем при большом (1000х). При малом увеличении проверяют отсутствие микродефектов в виде сыпи, микроскопических царапин, разрывов и трещин в рабочей области меры, маркировку типа меры. При большом увеличении исследуют рабочую область меры наиболее прецизионно. Проверяют прямолинейность края, наличие дефектов в виде вырывов и выступов, соизмеримых, с величиной периода меры. При наличии таких дефектов размером более 1/3 периода меры образец бракуют.

- Для определения значений шага периодической структуры меры используют поверенный АСМ SOLVER PRO. Условия проведения измерений должны соответствовать условиям эксплуатации меры согласно ТУ. Определение периода меры и погрешности измерения проводят в следующей последовательности в соответствии с инструкциями по эксплуатации АСМ:

4.6.6.1. меру устанавливают на предметный стол АСМ в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора SOLVER PRO так, чтобы рельеф периодической структуры меры располагался вдоль направления быстрого сканирования с погрешностью не более 5 градусов;

4.6.6.2. осуществляют автоматический подвод зонда АСМ к рабочей области меры в начальное положение для сканирования измеряемого элемента рельефа поверхности меры; параметры сканирования могут быть установлены как для контактного, так и для прерывисто-контактного метода сканирования;

4.6.6.3. осуществляют сканирование диапазона 30×30 мкм в пяти областях рабочего участка поверяемой меры;

4.6.6.4. в каждой из 5-ти областей сканирования, при помощи программного обеспечения (как например, быстрое Фурье-преобразование (FFT)), выполняют преобразование изображения периодической структуры в ее спектр, по которому определяют период меры в каждой точке (Xi), где i = 1…5;

4.6.6.5. результаты каждого измеренного значения периода Xi записывают в форму таблицы, приведенную в приложении 3; среднее значение из измерений каждой величины периода вычисляют по формуле:

= ,

где N – число измерений;

4.6.6.6. рассчитывают случайную погрешность периода  (с доверительной вероятностью ), зная значение коэффициента Стьюдента в зависимости от числа произведенных измерений N (приложение В, таблица 2) и среднеквадратическую погрешность , по следующей формуле:

= ,              где     = ;

4.6.6.7. значение относительной погрешности периода меры определяют из выражения:

= .

- Для определения значения угла используют измерительный модуль, входящий в комплект программного обеспечения АСМ SOLVER PRO. Условия проведения измерений должны соответствовать условиям эксплуатации меры согласно настоящим ТУ. Определение угла и погрешности измерения проводят в следующей последовательности в соответствии с инструкциями по эксплуатации АСМ:

4.6.7.1. меру устанавливают на предметный стол АСМ в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора SOLVER PRO так, чтобы прямоугольный рельеф периодической структуры меры располагался вдоль направления быстрого сканирования с погрешностью не более 5 градусов;

4.6.7.2. осуществляют автоматический подвод зонда АСМ к рабочей области меры в начальное положение для сканирования измеряемого элемента рельефа поверхности меры; параметры сканирования могут быть установлены как для контактного, так и для прерывисто-контактного метода сканирования;

4.6.7.3. осуществляют сканирование диапазона 10×10 мкм в пяти областях рабочего участка поверяемой меры;

4.6.7.4. в каждой из 5-ти областей сканирования, при помощи измерительного модуля программного обеспечения АСМ SOLVER PRO, определяют угол при вершине треугольного профиля меры (Αi), где i = 1…5; среднее значение из измерений на каждом их сканов вычисляют по формуле:

= ,

где N – число измерений;

4.6.7.5. погрешность угла определяют аналогично пп. 4.6.6.6 и 4.6.6.7

4.6.8. При положительных результатах испытаний, меры признаются годными, и на них оформляется свидетельство о приемке. Меры, не удовлетворяющие хотя бы одному из требований, признаются непригодными и бракуются.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Мера TGG1				                        1 шт.

- Специальный футляр					1 шт.

- Руководство по эксплуатации (паспорт)		1 шт.

# 6. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Мера должна храниться в специальном футляре в помещении, в котором  соблюдены условия и требования ГОСТ 8395-50. Мера извлекается из футляра только на время проведения с ней метрологических работ.

6.2 При обращении с мерой следует беречь ее от механических повреждений и ударов. Вынимать меру из футляра и устанавливать на предметный стол калибруемого средства измерения следует, удерживая ее пинцетом.

6.3 Не допускается касание поверхности кремниевой подложки руками или какими-либо предметами, а также поверхности рабочего стола калибруемого средства измерений и других поверхностей.

# 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.1. Подготовка к работе

Мера должна быть выдержана в помещении, где проводится калибровка (поверка), не менее 24 часов, по истечении которых выполнить следующую последовательность операций:

7.1.1. Проверить соответствие комплектности меры по п. 5 настоящего паспорта;

7.1.2. Снять крышку с футляра, в котором хранится мера, и провести внешний ее осмотр для выявления внешних механических повреждений (царапин, сколов и других дефектов) и загрязнений;

7.1.3. Убрать с поверхности меры частицы пыли, если они имеются, струей очищенного и осушенного воздуха или другими газами для очистки от пыли.

7.2. Калибровка зондового атомно-силового сканирующего микроскопа по осям XY

Калибровку сканирующего зондового атомно-силового микроскопа (АСМ) по оси X проводят в следующей последовательности:

7.2.1 измерительную АСМ головку готовят к работе и проводят юстировку системы слежения в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора;

7.2.2 меру устанавливают на предметный стол АСМ в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации микроскопа так, чтобы прямоугольный рельеф периодической структуры меры располагался вдоль направления быстрого сканирования с погрешностью не более 5 градусов;

7.2.3 осуществляют автоматический подвод зонда к центральной части рабочей области меры;

7.2.4 запускают сканирование полного поля в методе измерения топографии (быстрое направление сканирования установлено - X) и получают характерное изображение периодической структуры;

7.2.5 при помощи программного обеспечения (быстрое Фурье-преобразование (FFT)), выполняют преобразование изображения периодической структуры в ее спектр, по которому при исходных значениях калибровочных коэффициентах (Кo) вычисляют период меры (Рo); истинное значение калибровки (Кr) вычисляют по формуле:

Кr = 3 (Кo / Рo);

7.2.6 новое калибровочное значение записывают в программу (в файл параметров) и запускают повторное сканирование полного поля в методе измерения топографии для проверки правильности результата, и пункты 6.2.4 и 6.2.5 повторяют в случае необходимости;

Калибровку АСМ по оси Y проводят аналогично, изменив ориентацию меры в плоскости на 90 градусов, и запускают быстрое направление сканирования – Y.

# 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

8.1. Мера TGG1 должна храниться в специальном футляре, предохраняющем их от механических повреждений, в закрытом сухом помещении при нормальных условиях по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и других вредных примесей.

8.2. Условия транспортировки мер в транспортной таре должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.552-84Е. Допускается перевозка всеми видами закрытого транспорта.

8.3   На футляре должны быть нанесены:

- наименование, товарный знак предприятия-изготовителя и его местонахождение;

- тип и обозначение меры;

- год выпуска.

# 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Загрязнение поверхности меры может повлиять на результаты калибровки микроскопов. Для устранения загрязнения необходимо убрать с поверхности меры частицы пыли, если они имеются, струей очищенного и осушенного сжатого воздуха.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует сохранность меры и ее соответствие требованиям основных технических и метрологических характеристик при строгом соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

10.2. Гарантированный срок хранения - 1,5 года с момента изготовления мер.

_________________________________________________________________________________

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мера TGG1, соответствует техническим условиям 3932-011-40349675-2009 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Структура меры имеет следующие характеристики:

Номинальное значение шага периодической

структуры меры, мкм				       ________________

Угол при вершине треугольного профиля, градус       ________________

Абсолютные погрешности значений величин:

Погрешность значения шага периодической структуры меры не более:              ________

Погрешность значения угла при вершине треугольного профиля меры не более:_______

Изделие принял____________________  (______________________)

Дата выпуска  и упаковки _____________________    м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВОЙ МЕРЫ TGG1

АСМ - изображение фрагмента меры

Схематическое изображение меры

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ И ИНСТРУМЕНТА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕРЫ*)

- Микроскоп атомно-силовой сканирующий SOLVER PRO ТУ 4254-003-58699387-2004, производитель ЗАО «Нанотехнология МДТ», Россия.

- Весы лабораторные по ГОСТ 24104-2001.

- Штангенциркуль по ГОСТ 166-99.

- Пинцет из нержавеющей стали для электронной микроскопии.

Комплект конструкторской документации:

- Мера периода линейно-угловая.

Габаритный чертеж. 			  TGG 00.01.

Упаковка.

2. Руководство по эксплуатации (паспорт)	  3932-011-40349675-2009 РЭ

*) Допускается использование оборудования других марок и производителей, не уступающего указанному по метрологическим и эксплуатационным характеристикам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное)

(форма таблицы)

| № | Xi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Значения коэффициентов Стьюдента в зависимости от числа произведенных измерений N и доверительной вероятности

Таблица 2

| N |  |
| --- | --- |
|  | 0,9 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 6,31 | 12,7 | 63,6 | 637,0 |
| 3 | 2,92 | 4,30 | 9,92 | 31,6 |
| 4 | 2,35 | 3,18 | 5,84 | 12,9 |
| 5 | 2,13 | 2,78 | 4,60 | 8,61 |
| 6 | 2,02 | 2,57 | 4,03 | 6,86 |
| 7 | 1,94 | 2,45 | 3,71 | 5,96 |
| 8 | 1,90 | 2,37 | 3,50 | 5,41 |
| 9 | 1,86 | 2,31 | 3,36 | 5,04 |
| 10 | 1,83 | 2,26 | 3,25 | 4,78 |

ДЛЯ ЗАМЕТОК